РУКОВОДСТВО по ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕСЫ

НАСТОЛЬНЫЕ

ЭЛЕКТРОННЫЕ

МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

- Назначение 										3

- Типы и исполнения									3

- Комплект поставки									3

- Функциональные возможности						4

- Технические данные								4

- Метрологические характеристики						5

- Питание весов										6

- Правила размещения, эксплуатации и хранения			8

- Указание мер безопасности							9

- Порядок работы	 								10

- Сопряжение с внешним устройством					18

- Техническое обслуживание, поверка и пломбирование		18

- Свидетельство о приемке							19

- Результаты поверки при выпуске						19

- Гарантийные обязательства							20

- Отрывные талоны на гарантийный ремонт				21

1. НАЗНАЧЕНИЕ

 Весы настольные ВР-05МС предназначены  для  взвешивания  и фасовки продуктов на 	предприятиях торговли, общественного питания и также могут быть использованы в 	других отраслях  народного хозяйства.

 Весы соответствуют требованиям ГОСТ 29329-92 и ТУ 4274-005-11272339-2006,

внесены в Государственный Реестр средств измерений РФ под №33052-07 и 	допущены к применению на всей территории РФ.

Сертификат утверждения типа средств измерений: RU.C.28.010.A № 29829

2. ТИПЫ и ИСПОЛНЕНИЯ

| Тип весов | Тип индикации | Индикация на стойке | Питание | Среднее время автономной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многофункциональные торговые весы с индикацией "МАССА/ЦЕНА/СТОИМОСТЬ" |  |  |  |  |
| ВР-05МС-АВР | Светодиоды, 2 уровня яркости | * | сеть, аккум-р.* | 100 ч. |
| ВР-05МС-СР | Светодиоды, 2 уровня яркости | * | сеть, аккум-р.* | 100 ч. |
| ВР-05МС-СРЖ | ЖКИ с подсветкой | * | сеть, аккум-р.* | 300 ч. |
| Торговые весы с индикацией "МАССА " |  |  |  |  |
| ВР-05МС-БВ | Светодиоды, 2 уровня яркости | * | сеть, аккум-р.* | 180 ч. |
| Торговые весы с индикацией "МАССА/ЦЕНА/СТОИМОСТЬ" |  |  |  |  |
| ВР-05МС-АВ | Светодиоды, 2 уровня яркости |  | сеть, аккум-р.* | 100ч. |
| ВР-05МС-СВ | Светодиоды, 2 уровня яркости | * | сеть, аккум-р.* | 150ч. |
| ВР-05МС-СВЖ | ЖКИ с подсветкой | * | сеть, аккум-р.* | 400 ч. |
| Фасовочные весы с индикацией "МАССА " |  |  |  |  |
| ВР-05МС-БР | Светодиоды, 2 уровня яркости |  | сеть, аккум-р.* | 200 ч. |
| ВР-05МС-Б | Светодиоды, 2 уровня яркости | * | сеть, аккум-р.* | 200 ч. |

* - опция, возможна самостоятельная установка.

| Исполнение весов | Пределы взвешивания | Дискретность показаний |
| --- | --- | --- |
| - 3/0.5 | 0.01-3 кг | 0,5г до 1кг / 1г до 3кг |
| - 6/1 | 0.02- 6кг | 1г до 3 кг / 2г до 6 кг |
| - 15/1 | 0.02-15кг | 1г до 3 кг / 2г до 6кг / 5г до 15кг |
| - 15/2 | 0.04-15кг | 2г до 6кг / 5г до 15кг |
| - 32/0.5 | 0.01-32кг | 0,5г до 1кг / 1г до 3кг / 2г до 6кг/ 5г до 15кг / 10г до 32кг |
| - 32/1 | 0.02-32кг | 1г до 3кг / 2г до 6кг/ 5г до 15кг / 10г до 32кг |
| - 32/5 | 0.1-32кг | 5г до 15кг / 10г до 32кг |
| - 30/5 | 0.1-30кг | 5г до 15кг / 10г до 30кг |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Кол.шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Весы электронные | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Упаковка | 1 |  |
| Адаптер сетевой | 1 |  |

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

| Функция | Б БВ БР | АВР АВ СР СВ | СРЖ СВЖ |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешивание с учетом массы тары |  |  |  |
| Расчет стоимости взвешиваемого товара |  |  |  |
| Расчет стоимости штучного товара |  |  |  |
| Суммирование стоимостей нескольких товаров |  |  |  |
| Расчет сдачи |  |  |  |
| Запоминание 40 значений цены |  |  |  |
| Подсчет количества одинаковых предметов (счетный режим) |  |  |  |
| Звуковое подтверждение нажатия клавиш |  |  |  |
| Отключение звука нажатия клавиш |  |  |  |
| Регулировка яркости индикации |  |  |  |
| Отключение подсветки индикации |  |  |  |

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон рабочих температур, C° | -10 +40 |
| --- | --- |
| Время измерения массы с определением стоимости, сек, не более | 2 |
| Масса весов, кг, не более | 5 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 540х420х320 |
| Минимальная глубина места установки, мм | 250 |
| Угол поворота индикаторной стойки | 180° |
| Размеры стандартной платформы, мм | 235х270 |
| Размеры увеличенной платформы, мм | 235х370 |
| Материал платформы | Пищ. нерж. сталь |
| Диапазон ввода цен за 1кг, руб | 0.01 - 9999.99 |
| Количество разрядов индикации цены и стоимости | 6 |
| Количество ячеек памяти хранения цен | 40 |
| Количество ячеек памяти хранения массы 1 штуки | 40 |
| Дискретность значений цены и стоимости, руб | 0.01 |
| Ошибка вычисления стоимости не более, коп | 0,5 |

6. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Обозначение модификации | Пределы допускаемой погрешности |  |
| --- | --- | --- |
|  | при первичной поверке на предприятиях: изготовителе и ремонтном, в интервалах взвешивания, г. | при эксплуатации и после ремонта на эксплуатирующем предприятии, в интервалах взвешивания, г. |
| ВР-05МС-3/0.5 | от 0,01 до 0,25 кг включ. - ± 0,5, св. 0,25 до 1,0 кг включ. - ± 0,5 св. 1,0 до 2,0 кг включ. - ± 1 св. 2,0 кг - ± 2 | от 0,01 до 0,25 кг включ. - ± 0,5, св. 0,25 до 1,0 кг включ. - ± 1 св. 1,0 до 2,0 кг включ. - ± 2 св. 2,0 кг - ± 3 |
| ВР-05МС-6/1 | от 0,02 до 0,5 кг включ. - ± 1 св. 0,5 до 2,0 кг включ. - ± 1 св. 2,0 до 3,0 кг включ. - ± 2 св. 3,0 до 4,0 кг включ. - ± 2 св. 4,0 кг - ± 4 | от 0,02 до 0,5 кг включ. - ± 1 св. 0,5 до 2,0 кг включ. - ± 2 св. 2,0 до 3,0 кг включ. - ± 3 св. 3,0 до 4,0 кг включ. - ± 4 св. 4,0 кг - ± 6 |
| ВР-05МС-15/1 | от 0,02 до 0,5 кг включ. - ± 1 св. 0,5 до 2,0 кг включ. - ± 1 св. 2,0 до 3,0 кг включ. - ± 2 св. 3,0 до 4,0 кг включ. - ± 2 св. 4,0 до 6,0 кг включ. - ± 4 св. 6,0 до 10,0 кг включ. - ± 5 св. 10,0 кг - ± 10 | от 0,02 до 0,5 кг включ. - ± 1 св. 0,5 до 2,0 кг включ. - ± 2 св. 2,0 до 3,0 кг включ. - ± 3 св. 3,0 до 4,0 кг включ. - ± 4 св. 4,0 до 6,0 кг включ. - ± 6 св. 6,0 до 10,0 кг включ. - ± 10 св. 10,0 кг - ± 15 |
| ВР-05МС-15/2 | от 0,04 до 1,0 кг включ. - ± 2 св. 1,0 до 4,0 кг включ. - ± 2 св. 4,0 до 6,0 кг включ. - ± 4 св. 6,0 до 10,0 кг включ. - ± 5 св. 10,0 кг - ± 10 | от 0,04 до 1,0 кг включ. - ± 2 св. 1,0 до 4,0 кг включ. - ± 4 св. 4,0 до 6,0 кг включ. - ± 6 св. 6,0 до 10,0 кг включ. - ± 10 св. 10,0 кг - ± 15 |
| ВР-05МС-32/0.5 | от 0,01 до 0,25 кг включ.- ± 0,5 св. 0,25 до 1,0 кг включ.- ± 0,5 св. 1,0 до 2,0 кг включ. - ± 1; св. 2,0 до 3,0 кг включ. - ± 2 св. 3,0 до 4,0 кг включ. - ± 2 св. 4,0 до 6,0 кг включ. - ± 4 св. 6,0 до 10,0 кг включ. - ± 5 св. 10,0 до 15,0 кг включ.- ± 10 св. 15,0 до 20,0 кг включ.- ± 10 св. 20,0 кг - ± 20 | от 0,01 до 0,25 кг включ. - ± 0,5 св. 0,25 до 1,0 кг включ. - ± 1 св. 1,0 до 2,0 кг включ. - ± 2 св. 2,0 до 3,0 кг включ. - ± 3 св. 3,0 до 4,0 кг включ. - ± 4 св. 4,0 до 6,0 кг включ. - ± 6 св. 6,0 до 10,0 кг включ. - ± 10 св. 10,0 до 15,0 кг включ. - ± 15 св. 15,0 до 20,0 кг включ. - ± 20 св. 20,0 кг - ± 30 |
| ВР-05МС-32/1 | от 0,02 до 0,5 кг включ. - ± 1 св. 0,5 до 2,0 кг включ. - ± 1 св. 2,0 до 3,0 кг включ. - ± 2 св. 3,0 до 4,0 кг включ. - ± 2 св. 4,0 до 6,0 кг включ. - ± 4 св. 6,0 до 10,0 кг включ. - ± 5 св. 10,0 до 15,0 кг включ.- ± 10 св. 15,0 до 20,0 кг включ.- ± 10 св. 20,0 кг - ± 20 | от 0,02 до 0, 5 кг включ. - ± 1 св.0, 5 до 2,0 кг включ. - ± 2 св. 2,0 до 3,0 кг включ. - ± 3 св. 3,0 до 4,0 кг включ. - ± 4 св. 4,0 до 6,0 кг включ. - ± 6 св. 6,0 до 10,0 кг включ. - ± 10 св. 10,0 до 15,0 кг включ. - ± 15 св. 15,0 до 20,0 кг включ. - ± 20 св. 20,0 кг - ± 30 |
| ВР-05МС-32/5 | от 0,1 до 2,5 кг включ. - ± 5 св. 2,5 до 10,0 кг включ. - ± 5 св. 10,0 до 15,0 кг включ. - ± 10 св. 15,0 до 20,0 кг включ. - ± 10 св. 20,0 кг - ± 20 | от 0,1 до 2,5 кг включ. - ± 5 св. 2,5 до 10,0 кг включ. - ± 10 св. 10,0 до 15,0 кг включ. - ± 15 св. 15,0 до 20,0 кг включ. - ± 20 св. 20,0 кг - ± 30 |
| ВР-05МС-30/5 | от 0,1 до 2,5 кг включ. - ± 5 св. 2,5 до 10,0 кг включ. - ± 5 св. 10,0 до 15,0 кг включ. - ± 10 св. 15,0 до 20,0 кг включ. - ± 10 св. 20,0 кг - ± 20 | от 0,1 до 2,5 кг включ. - ± 5 св. 2,5 до 10,0 кг включ. - ± 10 св. 10,0 до 15,0 кг включ. - ± 15 св. 15,0 до 20,0 кг включ. - ± 20 св. 20,0 кг - ± 30 |

7. ПИТАНИЕ ВЕСОВ

 Варианты питания весов

Весы всех типов могут работать от сети 220В/50Гц через адаптер (поставляется в комплекте) или от внешнего источника постоянного тока напряжением +12В: бортовая сеть автомобиля, внешний аккумулятор (кабель КП-03МС приобретается дополнительно).

| Напряжение питания от сети (через адаптер) / ток потребления | 187-245В / 0,03А |
| --- | --- |
| Напряжение питания от внешнего источника / ток потребления | 10-13В / 0,35А |

В весы всех типов  можно дополнительно установить аккумулятор (6B, 3А/ч) для обеспечения аварийного питания в случае временного отключения сетевого напряжения. Установка аккумулятора производится самим потребителем или сервисным центром без нарушения поверочных клейм.

 Установка аккумулятора

Для установки аккумулятора выкрутить 4 самореза крепления крышки батарейного отсека.  Подключить, находящиеся под крышкой провода, к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность (красный провод - "+"). Установить аккумулятор в нишу весов и закрепить крышку саморезами.

 Увеличение времени автономной работы

 Реальное время автономной работы зависит от частоты нагружения весов, т.к. при нулевых показаниях весы автоматически переходят в экономичный режим (светодиодная индикация отключается, подсветка ЖКИ  гаснет). По этому не оставляйте что-либо на платформе весов.

 Время автономной работы можно существенно продлить, если полностью отключить подсветку в весах на ЖКИ или уменьшить яркость индикации  в весах на светодиодах.  (см. порядок работы)

 Индикация разряда аккумулятора

Заряд аккумулятора

| Состояние автономного источника питания | Индикатор |
| --- | --- |
| Емкости аккумулятора хватит не более чем на 10 часов, требуется подзарядка аккумулятора | мигает |
| Емкости аккумулятора или батарей хватит более, чем на 10 часов | не горит |
| Идет заряд аккумулятора (при работе от сети) | горит постоянно |
| Аккумулятор заряжен (при работе от сети) | не горит |

Если аккумулятор полностью разряжен, то весы после теста индикации автоматически выключаются. Только мигает индикатор         .

Аккумулятор является аварийным источником питания при работе от сети и заряжается только во время работы весов. После длительной работы от аккумулятора, его заряд может восстанавливаться несколько часов (особенно в весах типа АВР, СР, СВ, АВ).

Для ускорения заряда аккумулятора в весах типа АВР, СР, АР нужно в нерабочее время включить весы и после теста погасить индикацию (нажать клавишу "С" 2-3сек). Индикаторы погаснут, но аккумулятор будет заряжаться. Окончание заряда контролируется по индикатору             - он должен погаснуть.

 Напряжение на аккумуляторе можно проверить если при включении весов в момент прохождения теста индикации нажать любую клавишу. При этом на индикатор МАССА выводится напряжение аккумулятора в вольтах.   При полной зарядке аккумулятора напряжение должно быть в пределах 6,5-6,9 В.

Для выхода на режим взвешивания надо нажать любую клавишу.

8. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

 Весы, имеющие в своем составе индикаторную стойку, поставляются в разобранном виде. Перед эксплуатацией необходимо установить и закрепить стойку.

Для установки стойки необходимо:

- выкрутить винт установленный на заводе в нижнем торце стойки,

- вставить до упора стойку в отверстие кронштейна,

надвинув стойку на жесткую часть кабеля,

- при установке следите за тем, чтобы кабель

не попал под торец стойки,

- придерживая стойку рукой, повернуть весы

на бок и закрепить стойку винтом через отверстие в кронштейне.

Стойка весов имеет 2 возможных положения - сзади или справа.

При производстве весов кронштейн для стойки установлен сзади.

Для его переноса нужно вывернуть  регулировочную ножку весов и отвернуть саморезы, крепящие кронштейн к основанию.

Далее повернуть кронштейн в новое положение и закрепить его саморезами.

Установить на место регулировочную ножку.

  Место установки весов не должно затруднять покупателям обзор цифровых индикаторов и грузоприемной площадки весов, не должно быть подвержено сквознякам, вибрациям, тряске и исключать проникновение внутрь весов насекомых и грызунов.

   Для достижения заявленных метрологических параметров весы должны быть установлены в строго горизонтальное положение. Для этого используется индикатор уровня, установленный на корпусе весов и регулируемые по высоте ножки весов.

	Сопряжение весов с внешним устройством осуществляется только представителями специализированного предприятия.

	При переноске собранных весов на другое место установки запрещается держать весы за стойку.

	Хранение весов допускается только в упакованном виде в закрытом  помещении с естественной или искусственной вентиляцией.

	Перед включением весы должны быть выдержаны  в условиях эксплуатации не менее 3 часов.

	Не допускается попадание на переднюю панель весов рассолов, кислот, щелочей, растворителей и других агрессивных веществ.

	Запрещается устанавливать и эксплуатировать весы вблизи нагревательных 	приборов и источников открытого огня.

	Не допускаются ударные воздействия на грузоприемную платформу весов и 	взвешивание грузов, с массой превышающей предел взвешивания более чем на 	20%.

9. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

     Обслуживающий  персонал, допущенный  к работе с весами, должен изучить порядок работы на весах и  пройти  инструктаж по технике безопасности для работы с электрооборудованием.

    По способу  защиты человека от поражения электрическим током весы относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.  Непосредственно весы питаются переменным или постоянным напряжением не более 15В.

   При питании от сети переменного тока с использованием адаптера источником опасности  является напряжение сети 220В. Для исключения возможности поражения током запрещается включение в сеть адаптера со снятой крышкой или  имеющего повреждения корпуса.

  Допускается применения только адаптеров, прошедших испытания и имеющих сертификат соответствия.

   После окончания работы обязательно вынуть сетевой адаптер из розетки.

10. ПОРЯДОК РАБОТЫ

   Включение весов.

Проверить установку весов по индикатору уровня и при необходимости отрегулировать положение весов вращением регулировочных ножек. Освободить платформу весов от любой нагрузки и касаний с другими предметами.

Вставить сетевой адаптер в розетку электросети и включить весы. На индикаторе весов последовательно отобразятся цифры от 1 до 9 (тест индикации). После прохождения теста индикации на  всех табло индицируются нули и весы готовы к работе.

    Экономичный режим.

При работе от аккумулятора или батарей через 5-6 сек после последнего нажатия на клавиши и нулевых показаниях индикатора МАССА весы автоматически переходят в экономичный режим - гаснет светодиодная индикация (мигает только точка в МАССе) или подсветка ЖКИ. Выход из этого режима автоматический - по нагружению весов или нажатию любой клавиши.

    Изменение яркости индикации / выключение подсветки.

В весах на светодиодах яркость индикации  имеет 2 уровня - нормальный и пониженный. При включении 	весов устанавливанется нормальный уровень яркости. Для изменения уровня 	яркости нажать клавишу "Т" на 3-4 сек.

В весах на ЖКИ можно отключить подсветку индикации. Для выключения и включения подсветки  нажать клавишу "Т" на 3-4 сек.

    Выключение весов.

При кратковременном перерыве в работе весы можно выключить выключателем. После окончания работы выключить весы и отключить сетевой адаптер от электророзетки.

    Порядок работы на весах типов   Б, БР, БВ

 ПРОСТОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ.

Поместить взвешиваемый товар в центр грузоприемной платформы и произвести отсчет показаний массы.

 ВЗВЕШИВАНИЕ С УЧЕТОМ МАССЫ ТАРЫ.

Если взвешивание  товара  производится  в  таре  или упаковке, нужно предварительно скомпенсировать их массу. Для чего поместить на грузоприемную платформу пустую тару или упаковку и нажать клавишу "Т".

После снятия тары или  упаковки  с платформы на индикаторе МАССА высвечивается масса тары или упаковки и загорается знак "-".

При взвешивании товара в данной таре или упаковке весы покажут массу нетто продукта.

Для сброса  тары  нажать клавишу "Т" при пустой платформе.

 Порядок работы на весах типов АВ, СВ, АВР, СР, СВЖ, СРЖ

 НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ.

0,...,9    - цифровые клавиши для ввода числовых значений

С 	- сброс,

-  вкл/выкл индикации

Т  	- запоминание веса тары,

- вкл/выкл. подсветки ЖКИ,

- переключение яркости

П	- работа с памятью цен

+	- суммирование,

- следующая ячейка при программировании цены и массы 1 шт

-  вкл/выкл звука нажатия клавиш

ИТОГ	- клавиша просмотра текущей суммарной стоимости покупок

- предыдущая ячейка при программировании цены и массы 1 шт

ШТ	- работа со штучным товаром,

-  включение счетного режима.

 ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА НАЖАТИЯ КЛАВИШ.

Звук нажатия клавиш включается и выключается удержанием клавиши "+" в 	течение 3-4 сек. Установленный режим сохраняется при выключении питания

 ВВОД ЦЕНЫ ТОВАРА.

Весы имеют 3 режима ввода цен:

- прямой набор (А)

- использование ячеек с номером от 0 до 9 (Б)

- использование ячеек с номером от 10 до 39 (В)

Переключаются режимы клавишей "П" -по кругу (А-Б-В-А…)

Индикация выбранного режима - индикаторы П1, П2

Прямой набор цены:

| Действие | Нажимаемые клавиши | Индикация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МАССА | ЦЕНА | СТОИМОСТЬ | П1 | П2 | ШТ |
| Ввод цены | 3, 7, 5, 0 | 0,000 | 37,50 | 0,00 |  |  |  |
| Сброс значения цены | С | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Изменение цены, более чем через 5 сек. после последнего нажатия на клавиши | 1, 2, 0, 6,0 | 0,000 | 120,60 | 0,00 |  |  |  |

Использование памяти цен.

Использование ячеек от 0 до 9:

| Действие | Нажимаемые клавиши | Индикация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МАССА | ЦЕНА | СТОИМОСТЬ | П1 | П2 | ШТ |
| Включить режим ввода цен из ячеек 0-9 | П (чтобы горел только П1) | 0,000 | старая цена | 0,000 |  |  |  |
| Ввести номер нужной ячейки (например 8) | 8 | 0,000 | цена из ячейки 8 | 0,000 |  |  |  |
| Ввести номер другой ячейки (например 4) | 4 | 0,000 | цена из ячейки 4 | 0,000 |  |  |  |
| Выключить режим ввода цен из ячеек 0-9 | С | 0.000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Использование ячеек от 10 до 39:

| Действие | Нажимаемые клавиши | Индикация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МАССА | ЦЕНА | СТОИМОСТЬ | П1 | П2 | ШТ |
| Включить режим ввода цен из ячеек 10-39 | П (чтобы горели и П1 и П2) | 0,000 | старая цена | 0,000 |  |  |  |
| Ввести номер нужной ячейки (например 18) | 1,8 | 0,000 | цена из ячейки 18 | 0,000 |  |  |  |
| Ввести номер другой ячейки (например 34) | 3,4 | 0,000 | цена из ячейки 34 | 0,000 |  |  |  |
| Выключить режим ввода цен из ячеек 10-39 | С | 0.000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАМЯТИ ЦЕН

Весы имеют 40 ячеек памяти (от 0 до 39) для хранения цен.

Информация в памяти сохраняется и при отключении питания.

Количество перезаписи ячеек не ограничено

Последовательность действий:

| Действие | Нажимаемые клавиши | Индикация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МАССА | ЦЕНА | СТОИМОСТЬ | П1 | П2 | ШТ |
| Включить режим программирования | П в течении 2-3с | 0 (номер ячейки) | старая цена |  |  |  |  |
| Выбрать ячейку памяти следующую или предыдущую | + или ИТОГ | номер ячейки | старая цена |  |  |  |  |
| Ввести новую цену (например 10 рублей) | 1,0,0,0 | номер ячейки | 10,00 |  |  |  |  |
| Выбрать ячейку памяти следующую или предыдущую | + или ИТОГ | номер ячейки | старая цена |  |  |  |  |
| …запрограммировать все нужные ячейки | … | … | … |  |  |  |  |
| Выключить режим программирования | П в течении 2-3с | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЕСОВОГО ТОВАРА.

Ввести цену товара (одним из 3-х способов), поместить взвешиваемый продукт в центр грузоприемной платформы и через 1-2 сек. на индикаторе СТОИМОСТЬ отобразится стоимость взвешиваемого товара.

Если вычисленное значение стоимости превышает 9999,99 руб (например при цене 9999,99 руб и массе больше 1кг) на индикаторе СТОИМОСТЬ появится буква "П".

 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ШТУЧНОГО ТОВАРА.

Ввести цену товара (одним из 3-х способов) и нажать клавишу "ШТ". Вести количество штучного товара. Рассчитанное значение отобразится на индикаторе СТОИМОСТЬ.

Для возврата к режиму взвешивания снова нажать клавишу "ШТ".

Если вычисленное значение стоимости превышает 9999,99 руб,  на индикаторе появится буква "П".

 ВЗВЕШИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАРЫ.

Если взвешивание продукта  производится  в  таре  или  упаковке, предварительно  скомпенсировать  их  массу, для чего поместить на грузоприемную платформу пустую тару или упаковку и на блоке клавиатуры  нажать  клавишу "Т".

После снятия тары или упаковки с платформы на индикаторе массы высвечивается масса тары или  упаковки и знак "-".

При взвешивании продукта в данной таре или упаковке весы покажут массу нетто и стоимость продукта.

Для сброса тары нажать клавишу "Т" при  пустой  платформе.

 СУММИРОВАНИЕ СТОИМОСТЕЙ ПОКУПОК.

!ВНИМАНИЕ! Медленное мигание индикатора СТОИМОСТЬ говорит о том, что сумма стоимостей покупок не равна 0. Перед началом нового суммирования обнулите сумму - нажмите ИТОГ и потом С.

Например есть 3 товара:

товар А - весовой, цена - 100 руб/кг, масса - 1,2 кг,

товар В - весовой, цена - 300 руб/кг, масса - 0,2 кг,

товар С - штучный, цена - 56 руб, количество - 5 шт

Последовательность действий:

| Действие | Нажимаемые клавиши | Индикация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МАССА | ЦЕНА | СТОИМОСТЬ | П1 | П2 | ШТ |
| Ввести цену товара А и положить товар А на платформу | прямой набор или из памяти | 1,200 | 100,00 | 120,00 |  |  |  |
| Прибавить стоимость товара А к ИТОГу | + | = |  | 120,00 |  |  |  |
| Снять товар А с платформы (выход из режима ИТОГа - автоматически по разгрузке) |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 (мигает) |  |  |  |
| Ввести цену товара В и положить товар В на платформу | прямой набор или из памяти | 0,200 | 300,00 | 60,00 (мигает) |  |  |  |
| Прибавить стоимость товара В к ИТОГу | + | = |  | 180,00 |  |  |  |
| Снять товар В с платформы (выход из режима ИТОГа - автоматически по разгрузке) |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 (мигает) |  |  |  |
| Ввести цену товара С | прямой набор или из памяти | 0,000 | 56,00 | 0,000 (мигает) |  |  |  |
| Вести количество товара С | ШТ, 5 | 5 | 56,00 | 280,00 (мигает) |  |  |  |
| Прибавить стоимость товара С к ИТОГу | + | = |  | 460,00 |  |  |  |
| Вернуться к режиму взвешивания | ИТОГ | 0,000 | 0,00 | 0,00 (мигает) |  |  |  |

Таким образом можно суммировать произвольное число покупок общей стоимостью не более 9999.99 руб.

При попытке выполнить суммирование, приводящее к превышению этого значения, раздается длинный звуковой сигнал и операция суммирования не выполняется.

 ПРОСМОТР и СБРОС ИТОГА

Режим индикации ИТОГа включается по нажатию клавиши + при суммировании покупок или в любое время по нажатию клавиши ИТОГ.

Последовательность действий:

| Действие | Нажимаемые клавиши | Индикация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МАССА | ЦЕНА | СТОИМОСТЬ | П1 | П2 | ШТ |
| Просмотр ИТОГа | + или ИТОГ | = |  | 590,00 |  |  |  |
| Возврат к взвешиванию без сброса ИТОГа | ИТОГ | 0,000 | 0,00 | 0,00 (мигает) |  |  |  |
| Сброс значения ИТОГа и возврат к взвешиванию | С | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

 РАСЧЕТ СДАЧИ

Расчет сдачи производится в режиме индикации ИТОГа (см. предыдущ. раздел).

Последовательность действий:

| Действие | Нажимаемые клавиши | Индикация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МАССА | ЦЕНА | СТОИМОСТЬ | П1 | П2 | ШТ |
| Просмотр ИТОГа | + или ИТОГ | = |  | 590,00 |  |  |  |
| Ввести сумму денег, полученных от покупателя | 6, 0, 0, 0,0 | = | 600,00 | 590,00 |  |  |  |
| При ошибке ввода суммы денег | 2 раза ИТОГ | = |  | 590.00 |  |  |  |
| Повторный ввод суммы денег полученных от покупателя | 6, 0, 0, 0,0 | = | 600,00 | 590,00 |  |  |  |
| Рассчитать сдачу | С | С | 10.00 | 590.00 |  |  |  |
| Возврат к взвешиванию со сбросом ИТОГА | С | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

 ВНИМАНИЕ !

Следите, чтобы при возврате в режим взвешивания после просмотра ИТОГа, расчета сдачи, программирования цен и расчета стоимости штучного товара, на платформе не оставался товар. Иначе его масса автоматически запоминается как масса тары и при освобождении платформы индицируется со знаком минус.

Если это произошло обнулите массу тары, нажав клавишу "Т" при пустой платформе.

 ПОДСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОДИНАКОВЫХ ПРЕДМЕТОВ  (счетный режим)

Описание метода расчета

Счетный режим позволяет путем взвешивания определять количество одинаковых предметов и суммировать количества нескольких партий.

Для определения количества предметов по общей массе требуется ввести в весы значение массы 1 шт. Для её определения используется метод контрольной партии, когда  взвешивается известное количество предметов и это количество вводится в весы.

При работе с постоянными видами предметов можно не взвешивать каждый раз контрольные партии, а сохранить информацию о массах 1 шт в таблице на бумаге или записать в память весов (40 значений). Тогда при необходимости подсчета количества того или иного предмета нужно просто ввести массу 1 шт или номер ячейки памяти и положить измеряемую партию на весы.

Масса 1 шт рассчитывается в весах в мг.  Сохранять на бумаге и в памяти весов надо те значения, которые показывали весы при работе с контрольной партией.

Точность подсчета

В связи с тем, что весы все же имеют погрешность измерения массы,  для получения точного результата нужно соблюсти следующие правила:

1. Масса 1 шт должна быть больше дискретности весов (M1 > d),

2. Минимальное количество деталей в контрольной партии должно быть рассчитано по формуле:

2dНПВ

Nпар  

M12

где:

Nпар	- количество предметов в контрольной партии, по которой определяется масса 1 шт.

d – начальная дискретность весов в граммах,

НПВ 	- наибольший предел взвешивания весов в граммах,

M1   	- масса 1 шт в граммах,

Например:

Есть предметы массой 30,5 г.

Весы типа 15/1 (НПВ=15кг, начальная дискретность 1г)

Для получения точного результата контрольная партия должна быть:

2*1*15000/(30,5) 2 = 32,25

Nпар = 33 шт.

Последовательность действий:

| Действие | Нажимаемые клавиши | Индикация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МАССА | ЦЕНА (масса 1 шт) | СТОИМОСТЬ (количество) | П1 | П2 | ШТ |
| 1. Включить счетный режим | ШТ в течении 2-3 сек | 0,000 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. Вести массу 1 шт, (возможны 3 способа) |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ 1 - прямой набор известного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввести массу 1 шт. в мг, (например, 2100) | 2,1,0,1 | 0,000 | 2101 | 0 |  |  |  |
| Исправление ошибки ввода или новое значение | С,2,1,0,0 | 0,000 | 2100 | 0 |  |  |  |
| Способ 2 - выбор значения из памяти |  |  |  |  |  |  |  |
| Включить доступ к ячейкам 0…9 или к ячейкам 10…39 | П | 0,000 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | П, П | 0,000 | 2100 | 0 |  |  |  |
| Ввести номер ячейки, где хранится масса 1 шт (например 24) | 2,4 | 0,000 | 2100 | 0 |  |  |  |
| Способ 3 - по контрольной партии |  |  |  |  |  |  |  |
| Включить режим измерения массы 1 шт. | ШТ | 0,000 | -ПАР- | 0 |  |  |  |
| Ввести количество предметов в контрольной партии (например, 100) | 1,0,0 | 0,000 | -ПАР- | 100 |  |  |  |
| Положить на платформу весов контрольную партию |  | 0,210 | -ПАР- | 100 |  |  |  |
| Рассчитать массу 1 шт | ШТ | 0,210 | 2100 | 100 |  |  |  |
| Снять контрольную партию |  | 0,000 | 2100 | 0 |  |  |  |
| 3. Положить измеряемую партию (например, 231шт) на платформу весов |  | 0,485 | 2100 | 231 |  |  |  |
| 4. Прибавить полученное количество к ИТОГу | + | = |  | 231 |  |  |  |
| 5. Снять измеренную партию с платформы (выход из режима ИТОГа -автоматически по разгрузке) |  | 0,000 | 2100 | 0 |  |  |  |
| 5. Положить следующую партию (еще 231 шт) |  | 0,485 | 2100 | 231 |  |  |  |
| 6. Прибавить полученное количество к ИТОГу | + | = |  | 462 |  |  |  |
| 7. Сбросить значение ИТОГа | С | 0,000 | 0 | 0 |  |  |  |
| 8. Выключение счетного режима | ШТ в течение 2-3 сек | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Программирование памяти масс 1 шт

Весы имеют 40 ячеек памяти (от 0 до 39) для хранения масс 1шт.

Информация в памяти сохраняется и при отключении питания.

Количество перезаписи ячеек не ограничено

Последовательность действий:

| Действие | Нажимаемые клавиши | Индикация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МАССА | ЦЕНА | СТОИМОСТЬ | П1 | П2 | ШТ |
| Включить счетный режим | ШТ в течение 2-3 сек | 0,000 | 0 | 0 |  |  |  |
| Включить режим программирования | П в течение 2-3с | 0 (номер ячейки) | старая масса 1шт |  |  |  |  |
| Выбрать ячейку памяти следующую или предыдущую | + или ИТОГ | номер ячейки | старая масса 1 шт |  |  |  |  |
| Ввести новую массу 1шт (например, 2100 мг) | 2,1,,0,0 | номер ячейки | 2100 |  |  |  |  |
| Выбрать ячейку памяти следующую или предыдущую | + или ИТОГ | номер ячейки | старая масса 1шт |  |  |  |  |
| …запрограммировать все нужные ячейки | … | … | … |  |  |  |  |
| Выключить режим программирования | П в течение 2-3с | 0,000 | 0 | 0 |  |  |  |

11. СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ.

Для подключения весов к внешнему устройству (компьютеру, контрольно-кассовой технике и т.д.) требуется  установка соответствующего модуля сопряжения. Модуль поставляется отдельно и устанавливается в весы силами сервисной организации.

Для решения вопроса подключения к любому устройству достаточно обратиться на фирму изготовитель весов, сообщить тип интерфейса и описать нужный протокол обмена данными.

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОВЕРКА, ПЛОМБИРОВАНИЕ

 Для продления срока службы весов рекомендуется проводить ежемесячное техническое обслуживание силами специалистов специализированных Центров технического обслуживания (ЦТО).

 При эксплуатации весов потребителем должно производиться ежедневное обслуживание. Ежедневное обслуживание производится во время обеденного перерыва, до и после рабочей смены.

 В ежедневное обслуживание входят следующие работы:

- проверка и при необходимости установка весов по уровню (перед началом смены).

Весы должны быть выставлены по уровню, и опираться на все 4 опоры. Установка по уровню осуществляется вращением опор так, чтобы пузырек воздуха в ампуле уровня находился в пределах внутреннего круга;

- проверка показаний весов гирями массой равной наибольшему пределу взвешивания (перед началом смены);

- промывка мыльным раствором грузоприемной площадки и влажная протирка корпуса весов, стойки и особенно индикаторных табло.

 Весы  подлежат поверке при выпуске из производства, после ремонта и в эксплуатации. Межповерочный интервал не более 1 года. Поверка осуществляется по ГОСТ 8.453-82 «Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки».

 После проведения поверки весы пломбируются. Оттиск поверительного клейма наносится на мастичные пломбы в местах, указанных на рисунке.

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Весы соответствуют техническим условиям и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска "_____"______________

Приемку  произвел__________________/                                                /

М.П.

14. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ ПРИ ВЫПУСКЕ

На основании  результатов  поверки, произведенной уполномоченным органом, весы признаны годными и допущены к применению.

Поверитель   _________________ /                                     /

М.П.                 "____ "_______________ ______г.

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 Адрес предприятия изготовителя:

105037, Москва, ул. Никитинская, 5А, ООО фирма «Мера-Сервис»

тел. (495) 940-85-77 – многоканальный,    www.mservis.ru

e-mail: comdir@mservis.ru – коммерческий отдел

e-mail: to@mservis.ru -  технический отдел

 Изготовитель гарантирует отсутствие дефектов в работе весов и соответствие их техническим условиям в течение гарантийного срока. В случае обнаружения дефектов в течение указанного периода потребитель имеет право на бесплатный ремонт весов.

 Гарантийные обязательства изготовителя на территории РФ исполняются самим изготовителем и продавцами – уполномоченными изготовителем.

 Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи, но не более 18 месяцев с даты выпуска.

  Потребитель лишается права на гарантийный ремонт при:

- не полностью заполненных сведениях о продаже  (нет печати продавца, даты продажи, подписи покупателя ),

- обнаружении повреждений, вызванных нарушением правил эксплуатации (п. 7):

трещины, сколы, вмятины и т.д. на деталях весов,

следы пребывания внутри весов насекомых или грызунов.

- отсутствии или нарушении оттиска поверительного клейма

- утере паспорта или гарантийного талона,

- отсутствии на корпусе весов таблички с заводским номером.

 Весы принимаются в ремонт только в чистом виде и полностью укомплектованными.

Дата продажи

М.П. Продавца

Продавец

Гарантийный ремонт

производится по адресу:

Штамп продавца

"Претензий к внешнему виду и качеству работы весов не имею"

Представитель организации покупателя

ФИО

подпись

Отрывной талон на гарантийный ремонт

__________________________________    №___________________   _______________________

(тип, марка оборудования)			       (зав. номер)                               (месяц и год выпуска)

_____________________________________          ___________________________   /_________________________________/

(дата проведения ремонта)	                    (подпись исполнителя работ)	          (ФИО исполнителя работ)

________________________________________________________________________________

(наименование, адрес, телефон организации "Заказчика")

_________________________________               /___________________________________________/

(подпись представителя "Заказчика")	                     (Должность, ФИО представителя "Заказчика")

М.П. заказчика

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(линия    отреза)

# Отрывной талон на гарантийный ремонт

__________________________________    №___________________   _______________________

(тип, марка оборудования)			       (зав. номер)                               (месяц и год выпуска)

_____________________________________          ___________________________   /_________________________________/

(дата проведения ремонта)	                    (подпись исполнителя работ)	          (ФИО исполнителя работ)

________________________________________________________________________________

(наименование, адрес, телефон организации "Заказчика")

_________________________________               /___________________________________________/

(подпись представителя "Заказчика")	                     (Должность, ФИО представителя "Заказчика")

М.П. заказчика

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(линия    отреза)

# Отрывной талон на гарантийный ремонт

__________________________________    №___________________   _______________________

(тип, марка оборудования)			       (зав. номер)                               (месяц и год выпуска)

_____________________________________          ___________________________   /_________________________________/

(дата проведения ремонта)	                    (подпись исполнителя работ)	          (ФИО исполнителя работ)

________________________________________________________________________________

(наименование, адрес, телефон организации "Заказчика")

_________________________________               /___________________________________________/

(подпись представителя "Заказчика")	                     (Должность, ФИО представителя "Заказчика")

М.П. заказчика

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(линия    отреза)

### 105037, г.Москва, ул.Никитинская, 5А

### ООО фирма "Мера-Сервис"

www.mservis.ru

тел./факс (495) 940-85-77

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА,  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,   КОНСУЛЬТАЦИИ

 КАССОВЫЕ АППАРАТЫ

 ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

 КОМПЬЮТЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ

 КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ

Официальный представитель:

Компания "Мир Весов"

115409, Москва, ул. Москворечье 47, корп. 2

Тел./ факс: (495) 921-44-57

http://www.mirvesov.ru

E-mail: mv@mirvesov.ru